## Slide 1: طراحی و ساخت حسگر خازنی سطح‌سنج آب در مخازن
پژوهشگر: امیرمهدی متین
استاد راهنما: دکتر موسی آیتی
پردیس دانشکده­های فنی دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی مکانیک
آزمایشگاه ابزار دقیق پیشرفته

## Slide 2: مراحل ارائه
مقدمه
پیکر‌بندی
مکانیک
برنامه‌نویسی
نتایج
الکترونیک

## Slide 3: اهمیت سیستم‌های اندازه‌گیری
S. Tumanski, Principles of Electrical Measurement, Taylor & Francis, 2006.

## Slide 4: انواع حسگر‌های سطح‌سنج
realpars.com/level-sensor

## Slide 5: مقایسه انواع حسگر‌های سطح‌سنج
حسگر | مزایا | معایب
شناوری | ساختار ساده | مستعد آسیب‌های مکانیکی
 | هزینه کم | هزینه تعمیر و نگهداری بالا
التراسونیک | ساختار ساده | مستعد داشتن تداخلات
 | نصب و نگهداری آسان | ایمنی ذاتی ضعیف
مغناطیسی | دقت بالا | گیر‌کردن در محیط‌های خاص مانند مایع گل‌آلود
 | ابعاد بزرگ | 
 | امنیت بالا | 
دیفرانسیلی فشار | عملکرد پایدار | مسدود شدن به آسانی
 | دقت بالا | 
 | هزینه کم | 
فیبر نوری | ضد تداخلات الکترومغناطیسی | عدم اندازه‌گیری مایعات کدر و مواد چسبنده
 | استحکام در محیط‌های سخت | 
خازنی | هزینه کم | ساختار پیچیده
 | خطی بودن بالا | 
 |  | ایمنی غیر ذاتی
 | اتلاف انرژی کم | 

## Slide 6: مقایسه انواع حسگر‌های سطح‌سنج
حسگر | مزایا | معایب
شناوری | ساختار ساده | مستعد آسیب‌های مکانیکی
 | هزینه کم | هزینه تعمیر و نگهداری بالا
التراسونیک | ساختار ساده | مستعد داشتن تداخلات
 | نصب و نگهداری آسان | ایمنی ذاتی ضعیف
مغناطیسی | دقت بالا | گیر‌کردن در محیط‌های خاص مانند مایع گل‌آلود
 | ابعاد بزرگ | 
 | امنیت بالا | 
دیفرانسیلی فشار | عملکرد پایدار | مسدود شدن به آسانی
 | دقت بالا | 
 | هزینه کم | 
فیبر نوری | ضد تداخلات الکترومغناطیسی | عدم اندازه‌گیری مایعات کدر و مواد چسبنده
 | استحکام در محیط‌های سخت | 
خازنی | هزینه کم | ساختار پیچیده
 | خطی بودن بالا | 
 |  | ایمنی غیر ذاتی
 | اتلاف انرژی کم | 

## Slide 7: بیان مساله
pvl.co.uk/products/clm-70-capacitive-level-meter
طراحی و ساخت حسگر خازنی سطح‌سنج
آب
مخازن با ارتفاع بالا
6 متر

## Slide 8: شرکت‌های سازنده
Endress + Hauser | نام سازنده | تبریز پژوه
4 m | رنج اندازه‌گیری | 5 m
0.1 % | دقت | 5 %
1140 $ | قیمت | 80 M IRR

## Slide 9: بلوک دیاگرام

## Slide 10: انواع خازن‌ها
L. K. Baxter, Capacitive Sensors Design and Applications, New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc, 1997.
تخت
استوانه‌ای

## Slide 11: انواع پیکر‌بندی‌ها
en.wikipedia.org/wiki/Level_sensor
Rodrigo T. Bento, “Design, development and application of a real-time capacitive sensor for automatically measuring liquid level ”, Springer Nature Switzerland AG ,2019.

## Slide 12: انواع پیکر‌بندی‌ها
K. T. P. K. R. M. R. Stephannie C. Mathews, “Design and Development of a Simple and Efficient Low Cost Embedded Liquid Level Measurement System.”

## Slide 13: دستیابی به پیکر‌بندی مناسب
K. T. P. K. R. M. R. Stephannie C. Mathews, “Design and Development of a Simple and Efficient Low Cost Embedded Liquid Level Measurement System.”

## Slide 14: پیکربندی کابل کواکسیال شیلددار
B. Jin, X. Liu, Q. Bai, D. Wang وY. Wang, “Design and Implementation of an Intrinsically Safe Liquid-Level Sensor Using Coaxial Cable ”,sensors ,2015.

## Slide 15: پیکربندی کابل کواکسیال شیلددار
B. Jin, X. Liu, Q. Bai, D. Wang وY. Wang, “Design and Implementation of an Intrinsically Safe Liquid-Level Sensor Using Coaxial Cable ”,sensors ,2015.

## Slide 16: پیکربندی کابل کواکسیال شیلددار
B. Jin, X. Liu, Q. Bai, D. Wang وY. Wang, “Design and Implementation of an Intrinsically Safe Liquid-Level Sensor Using Coaxial Cable ”,sensors ,2015.
A. Q. e. al, “Design of capacitive sensor for water level measurement ”,Journal of Physics: Conference Series.2016 ,

## Slide 17: پیکربندی کابل کواکسیال شیلددار
B. Jin, X. Liu, Q. Bai, D. Wang وY. Wang, “Design and Implementation of an Intrinsically Safe Liquid-Level Sensor Using Coaxial Cable ”,sensors ,2015.

## Slide 18: معادلات حاکم
B. Jin, X. Liu, Q. Bai, D. Wang وY. Wang, “Design and Implementation of an Intrinsically Safe Liquid-Level Sensor Using Coaxial Cable ”,sensors ,2015.

## Slide 19: معادلات حاکم
پارامتر | توضیح | مقدار | واحد
 | ثابت گذردهی خلا |  | 
 | ضریب گذردهی نسبی لایه PE |  | 
 | ضریب گذردهی نسبی لایه PVC |  | 
 | قطر لایه رسانای داخلی یا مغزی |  | 
 | قطر لایه محافظ PE |  | 
 | قطر لایه رسانای خارجی یا شیلد |  | 
 | قطر کلی کابل یا لایه PVC |  | 
 | ارتفاع کلی کابل |  | 
 | ارتفاع وزنه ثابت مرجع |  | 
 | ارتفاع مایع درون مخزن |  | 
 | ارتفاع مایع مازاد مرجع |  | 
 | ظرفیت خازن مرجع |  | 
پارامتر | توضیح | مقدار | واحد
 | ثابت گذردهی خلا |  | 
 | ضریب گذردهی نسبی لایه PE |  | 
 | ضریب گذردهی نسبی لایه PVC |  | 
 | قطر لایه رسانای داخلی یا مغزی |  | 
 | قطر لایه محافظ PE |  | 
 | قطر لایه رسانای خارجی یا شیلد |  | 
 | قطر کلی کابل یا لایه PVC |  | 
 | ارتفاع کلی کابل |  | 
 | ارتفاع وزنه ثابت مرجع |  | 
 | ارتفاع مایع درون مخزن |  | 
 | ارتفاع مایع مازاد مرجع |  | 
 | ظرفیت خازن مرجع |  | 

## Slide 20: طراحی کیس محافظ

## Slide 21: طراحی ساختار اتصال کابل به وزنه

## Slide 22: پیاده‌سازی

## Slide 23: پیاده‌سازی

## Slide 24: الکترونیک
مدار آنالوگ
Analog Circuit
برد مدار چاپی
PCB

## Slide 25: مدار آنالوگ
waveforms/555_oscillator

## Slide 26: مدار آنالوگ
waveforms/555_oscillator

## Slide 27: شماتیک اسیلاتور 555

## Slide 28: شماتیک مدار Buffer

## Slide 29: شماتیک Comparator

## Slide 30: سیگنال خروجی

## Slide 31: مدار تغذیه

## Slide 32: طراحی PCB

## Slide 33: طراحی PCB

## Slide 34: پیاده‌سازی PCB

## Slide 35: پیاده‌سازی PCB

## Slide 36: میکروکنترلر
Arm Cortex-M3 - STM32F103CBT6
deepbluembedded.com
16-Bit Timer

## Slide 37: نرم‌افزار مانیتورینگ
www.qt.io
www.amazon.co.uk

## Slide 38: نتایج
تست عملکرد خازن کابل کواکسیال
تست عملکرد مدار آنالوگ
تست عملکرد میکروکنترلر
آنالیز نتایج

## Slide 39: تست عملکرد خازن کابل کواکسیال

## Slide 40: تست عملکرد خازن کابل کواکسیال
Chart: C_Coaxial_Cable

## Slide 41: تست عملکرد مدار آنالوگ

## Slide 42: تست عملکرد مدار آنالوگ
بیرون از مخزن
NE555
Comparator
Vss 5 V

## Slide 43: تست عملکرد مدار آنالوگ
داخل مخزن
NE555
Zoom Out
Zoom In
Vss 5 V

## Slide 44: تست عملکرد مدار آنالوگ
NE555
خارج مخزن
داخل مخزن
Vss 12 V

## Slide 45: تست عملکرد میکروکنترلر

## Slide 46: آنالیز نتایج: غیرخطی‌گری Non Linearity
Chart: non linearity Error %
Maximum nonlinearity error: 0.78 %

## Slide 47: آنالیز نتایج: تفکیک‌پذیری Resolution
Resolution: 0.14 mm
Min = 0.1 pF

## Slide 48: آنالیز نتایج: تکرارپذیری Repeatability
Maximum Repeatability error: 2.11 %
Chart: 

## Slide 49: آنالیز نتایج: پسماند Hysteresis
Chart: hysteresis

## Slide 50: آنالیز نتایج: پسماند Hysteresis
Chart: 
Maximum Hysteresis error: 0.79 %

## Slide 51: آنالیز نتایج: حساسیت Sensitivity
Sensitivity: 7.3545 (

## Slide 52: خلاصه نتایج
واحد | مقدار | ویژگی
mm | 0.14 | رزولوشن
mm | 1.00 | رنج
% F.S | 0.78 | بیشترین خطا غیرخطی‌گری
% F.S | 2.11 | بیشترین خطا تکرار‌پذیری
% F.S | 0.79 | بیشترین خطا پسماند

## Slide 53: منابع
[1] | A. S. Morris, Measurement and Instrumentation Principles, Butterworth-Heinemann, 2001.
[2] | S. Tumanski, Principles of Electrical Measurement, Taylor & Francis, 2006.
[3] | "www.engineersgarage.com"
[4] | "en.wikipedia.org/wiki/Level_sensor"
[5] | B. Jin, X. Liu, Q. Bai, D. Wang و Y. Wang, “Design and Implementation of an Intrinsically Safe Liquid-Level Sensor Using Coaxial Cable,” sensors, 2015.
[6] | L. K. Baxter, Capacitive Sensors Design and Applications, New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc, 1997.
[7] | "endress.com"
[8] | "VEGA_Grieshaber"
[9] | A. A. Basfar, “Effect of various combinations of flame-retardant fillers on flammability of radiation,” Polym. Degrad. Stab, pp. 333-340, 2003.
[10] | A. Q. e. al, “Design of capacitive sensor for water level measurement,” Journal of Physics: Conference Series, 2016.
[11] | Z. M. V. R. M. Z. V. Milosavljevic, “Implementation of low cost liquid level sensor (LLS) using embedded system with integrated capacitive sensing module,” Mediterranean Conference on Embedded Computing, 2012.
[12] | R. W. O. S. L. A. D. A. F. F. A. J. C. P. Rodrigo T. Bento, “Design, development and application of a real‑time capacitive sensor for automatically measuring liquid level,” Springer Nature Switzerland AG, 2019.
[13] | "waveforms/555_oscillator"
[14] | "Faradars_L78xx"
[15] | "www.systematick.ir"
[16] | A. Sadighi, “Measurement Systems,Introduction, Part II,” University of Tehran, Tehran, 2020.
[17] | E. O. Doebelin, Measurement systems: application and design, Mcgraw-Hill, 1990.
[18] | S. B. &. B. Vasuki, “Performance Enhancement of Capacitance-Type Level Measurement System using CCII-Based Interface,” IETE Technical Review, 2019.
[19] | K. T. P. K. R. M. R. Stephannie C. Mathews, “Design and Development of a Simple and Efficient Low Cost Embedded Liquid Level Measurement System”.
[20] | "www.st.com"
[21] | "deepbluembedded.com"
[22] | "mall.industry.siemens.com"
[23] | "www.tabrizpeguh.com"

## Slide 54: با تشکر از توجه شما
matin.amirmahdi@ut.ac.ir